8 (800) 555-26-48         info@tiaramed.ru

Приложение №1. Технические характеристики аппарата

| Название | ИВЛ Sirio BABY 200 (комплектация RMN) |
| --- | --- |
| Производитель | SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP s.r.l. (Италия) |
| Описание | Линейка аппаратов ИВЛ Sirio BABY 200 включает в себя технологии, сочетающие стабильность, простоту использования и ноу-хау с исключительной мобильностью для поддержки вентиляции у детей, новорожденных и недоношенных пациентов в экстренных ситуациях, отделениях неотложной помощи и транспорте. Аппарат ИВЛ Sirio BABY 200, компактный и легкий, предназначен для работы в тяжелых условиях благодаря внешней оболочки из АБС-пластика и монолитной конструкции, способной выдержать самые тяжелые ситуации. |
| Назначение | Портативный аппарат ИВЛ Sirio BABY 200 предназначен для поддержки механической вентиляции легких при постоянном или прерывистом положительном давлении для лечения пациентов, нуждающихся в механической вентиляции через неинвазивные или инвазивные интерфейсы. В частности, он подходит для педиатрии, новорожденных и недоношенных в экстренных ситуациях, скорой помощи и транспорте, в условиях стационара, для пациентов с массой тела более или равной 0,8 кг, в больничных палатах, а также во время транспортировки и в палатах интенсивной терапии. |
| Режимы вентиляции | - IPPV управляемая по объёму - IPPV управляемая по давлению |
| Мониторируемые параметры | - Частота дыхания (RATE) - Объем выдоха (VT) - Минутный объем (VM) - Мгновенное давление в дыхательных путях и пиковое давление в дыхательных путях (PAW) - Среднее давление (MAP) - Давление в конце выдоха (PEEP) |
| Пользовательский интерфейс | - Электронный цифровой бронхоманометр - Отображение параметров дыхания - Индикатор уровня заряда батареи - Индикатор внешнего источника питания - Светодиодные и акустические сигналы тревоги - Кнопки управления |
| Параметры вентиляции: | - Автоматическая компенсация атмосферного давления по измеренному давлению: имеется (макс. 5000 мт) - Режимы вентиляции IPPV / CPAP / IMV / Ручная вентиляция - Частота дыхания от 1 до 100 в минуту (отображается на дисплее) - Время вдоха от 0.2 до 3 сек. - Время выдоха от 0.4 до 30 сек - PEEP/CPAP регулируется от 0 до 20 смH2O - Предел давления регулируется от 0 до 60 смH2O - Ротаметр регулируется от 21% до 75% или от 45% до 100% в зависимости от положения переключателя смесителя, O2 или воздух. Аппарат также может работать только с кислородом; в этом случае смесь регулируется от 45% до 100% |
| Типы тревог | - Уровень заряда батареи - Низкое и высокое давление в дыхательных путях - Апноэ - Подача газа - Сбой электропитания |
| Габариты (размеры) см: | 31х19х18 |
| Вес | 4,3 кг |
| Подключение к электроснабжению: | - Подключение к сети 12В постоянного тока; 220/240 В, 50-60 Гц |
| Время работы от батареи: | - 1,30 ч - в средних условиях (обычное использование) |
| Подача газа: | - Кислород и сжатый медицинский воздух: давление газа должно составлять от 280 до 600 кПа (2,8 - 6 бар) - Максимальный поток, требуемый аппаратом: 15 л/мин |
| Электромагнитная совместимость (ЭМС) | Соответствуют требованиям стандарта EN 60601-1-2 и последующим обновлениям |
| Нормы | EN 60601-1:2006/A1:2013; EN 60601-1-2:2015; IEC 60601-1- 6: 2013; EN 60601-1-8:2007 / A11:2017; EN 62304:2006/AC:2008; EN 794-3:1998+A2:2009; DIR. 2011/65/CE; D.Lgs 49/2014 ;EN ISO 14971:2012 |
| Гарантийный срок: | 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| Срок службы: | 10 лет |

Приложение №2. Комплектация на один аппарат

Комплектация аппарата является стандартной для указанного типа и может быть изменена заводом изготовителем в одностороннем порядке.

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| SIRIO BABY 200 Неонатальный портативный аппарат ИВЛ для МРТ | 1 |
| Контур пациента с клапаном выдоха | 1 |
| Адаптер 100-240В переменного тока/12 В постоянного тока | 1 |
| Автомобильный кабель электропитания 12 В постоянного тока | 1 |
| Датчик потока | 1 |
| Амагнитный баллон для О2 | 1 |