8 (800) 555-26-48         info@tiaramed.ru

Технические характеристики аппарата

| Название | Аппарат искусственной вентиляции легких SLE5000 |
| --- | --- |
| Производитель | Specialised Laboratory Equipment ltd |
| Описание | Аппарат искусственной вентиляции легких высокого класса SLE 5000 оснащен сенсорным дисплеем размером 12,1 дюйма и предназначен для замещения и поддержки дыхания у детей и новорожденных, в том числе с экстремально низкой массой тела, в отделениях реанимации и интенсивной терапии. SLE 5000 предоставляет возможность широкого выбора режимов традиционной инвазивной и неинвазивной вентиляции. |
| Назначение | Аппарат предназначен для проведения продленной ИВЛ детей до 30 кг и новорожденных, в том числе с экстремально низкой массой тела (от 300 г) |
| Особенности аппарата | Преимущества Уникальная бесклапанная технология, исключающая сопротивление при дыхании Возможность сочетания традиционных и вспомогательных режимов вентиляции Мощный и бесшумный режим HFOV c активным выдохом Неинвазивная респираторная поддержка CPAP Переключение между режимами без замены контура (включая HFOV) Возможность ингаляции оксидом азота Корзина на стойке для хранения контуров и датчиков потока Эффективный газообмен Функция TTVplus автоматически регулирует наименьшее возможное давление для стабильного дыхательного объема Режим вентиляции PSV с системой компенсации утечек Режим SIMV с поддержкой давления, уменьшающий работу дыхания на 20% Удобный интерфейс Установка предварительных настроек параметров во всех режимах без прерывания процесса вентиляции легких Одновременный цифровой и графический мониторинг всех параметров вентиляции и механики легких Простая компоновка экрана и наличие ночного режима |
| Технические характеристики | Режимы вентиляции: традиционные. CPAP / PTV / PSV. Время вдоха; 0.1 - 3.0 сек. Давление CPAP; 0 - 20 мбар. Давление вдоха; 0 - 65 мбар. Заданный объем; 2 - 200 мл. FiO2; 21% - 100%. CMV / SIMV. BPM (частота дыхания); 1-150 вд/мин. Отношение вдох/выдох I:E; 11.2:1 - 1:600. Время вдоха; 0.1 - 3.0 сек. Давление PEEP; 0 - 20 мбар. Давление вдоха; 0 - 65 мбар. Заданный объем; 2 - 200 мл. FiO2; 21% - 100%. Режимы вентиляции: HFO Высокочастотная вентиляция. Диапазон частоты; 3 - 20 Гц. Отношение вдох/выдох (I:E); 01:01. Дельта давления диапазон; 4 - 180 мбар. Среднее давление диапазон; 0 - 35 мбар. FiO2; 21% - 100%. HFO+CMV. Частота дыхания BPM; 1 - 150 дых/мин. Время вдоха; 0.1 - 3.0 сек. Диапазон частоты; 3 - 20 Гц. Соотношение вдох/выдох; 1:1 / 1:2 / 1:3. Давление вдоха; 0 - 65 мбар. Дельта давления диапазон; 4 - 160 мбар. Среднее давление диапазон; 4 - 160 мбар. FiO2; 21% - 100%. |
| Мониторируемые параметры | Мониторируемые параметры измерения потока и объема. Тип датчика потока - двойной нагреваемый анемометр (автоклавируемый или одноразовый); 10 мм. Поток (Точность ±8%); 0.2 - 32 л/мин. Экспираторный дыхательный объем; 0 - 999 мл. Экспираторный минутный объем; 0 - 18 л. Мертвое пространство; 1 мл. Вес; 10 г. Традиционная Вентиляция и комбинированные режимы:. Утечка у пациента; 0 - 50% (Разрешение - 5%, среднее по последним 5 дыханиям). Частота дыхания общая; 0 - 150 дых/мин. Динамический комплайенс; 0 - 100 мл/мбар (Разрешение - 1 мл/мбар). C20/C; разрешение 0.1. Время измерения; 2 мсек. Сопротивление; 0-1000 мбар.секунд/л. Чувствительности триггера потока; 0.2 - 10 л/мин. Концентрация кислорода. Диапазон; 21 - 100% (разрешение 1%). Давление. Измерение давления в реальном времени; Разрешение 1 мбар. Время измерения; 2 мсек. Пиковое давление; 0 - 175 мбар (разрешение 1 мбар). Давление PEEP; 0 - 175 мбар (разрешение 1 мбар). Среднее Давление; -175 – 175 (разрешение 1 мбар). |
| Габариты (размеры): | Размер, только вентилятор; 330мм(Д) x 330мм(В) x 470мм(Г). Высота на короткой стойке; 114 см. Высота на высокой стойке; 131 см. Вес, вентилятор без стойки; 21.8 кг. |
| Интерфейс для внешней коммуникации: | RS232 |
| Подключение к электроснабжению: | Напряжение; 100-250 В / 50-60 Hz. Мощность; 115 ВА. Аккумулятор; 45-60 минут. Заряд батареи; Полная зарядка за 24часа, за 8 часов - зарядка 80%. |
| Подключение к источникам газов: | Подключение к системе газоснабжения, входное давление в диапазоне от 3 до 6 атм. |
| Материалы корпуса: | Металл с покрытием, пластик |
| Гарантийный срок: | 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| Срок службы: | 10 лет |